Государственное предприятие

Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект»

Научно-исследовательское отделение

|  | УТВЕРЖДАЮ Начальник НИО С. А. Кругляк 2020.__.__ |
| --- | --- |

установка УИ018-2 для Градуировки датчиков оптического пирометра ПИРИТ7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лист утверждения

10306.уи018-2 РЭ-ЛУ

| СОГЛАСОВАНО Главный метролог НПК _______________ А. Е. Смышляев 2020.___.___. | Начальник НИЛ-6 НИО В. В. Савушкин 2020.___.___. |
| --- | --- |

2020

УТВЕРЖДЕН

10306.УИ018-2 РЭ-ЛУ

| установка УИ018-2 для Градуировки датчиков оптического пирометра ПИРИТ7 | установка для калибровки датчиков оптического пирометра ПИРИТ7 |
| --- | --- |
|  | уи018 № 2 |

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10306.УИ018-2 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1  Описание и работа	4

1.1  Назначение	4

1.2  Технические характеристики	4

1.3  Устройство и работа	5

1.4  Средства измерительной техники, инструмент и принадлежности	6

1.5  Маркировка и пломбирование	7

1.6  Упаковка	7

2  Использование по назначению	9

2.1  Подготовка установки к использованию	9

2.1.1  Меры безопасности	9

2.1.2  Объем и последовательность внешнего осмотра	9

2.1.3  Порядок подключения установки	10

2.1.4  Проверка готовности установки к использованию	10

2.2  Использование установки	10

2.3  Порядок выключения установки и осмотра	12

3  Техническое обслуживание	13

3.1  Общие указания	13

3.2  Меры безопасности	13

3.3  Порядок технического обслуживания	13

3.4  Метрологическая аттестация (ведомственный контроль)	14

3.4.1  Общие положения	14

3.4.2  Порядок проведения ведомственного контроля	14

3.4.3 Правила оформления результатов	15

3.5  Консервация	16

4  Ремонт	17

4.1  Общие указания	17

4.2  Меры безопасности	17

4.3  Поиск и устранение неисправностей	17

5  Транспортирование и хранение	18

Приложение А  Метрологическая аттестация установки	19

Приложение Б  Библиография	22

Перечень принятых сокращений и условных обозначений	23

Ссылочные нормативные документы	24

Лист регистрации изменений	25

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит описание технических характеристик, устройства и принципа действия установки УИ018-2 для градуировки датчиков оптического пирометра (ДОП) ПИРИТ7 (далее - установка).

К самостоятельной работе с установкой и выполнению ремонта установки допускаются особы не младше 18 лет, которые изучили данное РЭ, а также 10306.УИ018-2 ПС [Б.1], инструкцию к регулятору температуры (РТ) серии REX [Б.2] и получили II группу допуска до 1000 В на право работы в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 25.07.2006 № 258) и Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей НПАОП 40.1-1.21-98 (утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 09.01.1998 № 4).

Настоящее РЭ предназначено для обучения обслуживающего и ремонтного персонала правилам подготовки к работе и использования установки, а также порядку её обслуживания и ремонта с целью обеспечения безопасной эксплуатации и полного использования технических возможностей, указанных в [Б.1].

При использовании установки внутри научно-исследовательской лаборатории натурных испытаний (НИЛ-6) научно-исследовательского отделения (НИО) ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (далее – предприятие), рабочий персонал НИЛ-6 НИО является обслуживающим персоналом, а также ремонтным персоналом и вправе вносить изменения в установку, не ухудшающие её технические характеристики.

Производственным фактором опасности для обслуживающего и ремонтного персонала при использовании установки, является наличие цепей электропитания переменного тока частотой (50,0 ± 0,4) Гц и напряжением (220 ± 22) В и нагрев корпуса установки во время работы до температуры 70 °С.

При использовании установки необходимо соблюдать требования настоящего РЭ, действующие на предприятии инструкции по охране труда (ОТ) и пожарной безопасности (ПБ), НПАОП 40.1-1.21-98 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

1  Описание и работа

1.1  Назначение

1.1.1  Установка предназначена для градуировки ДОП ПИРИТ7 в лабораторных условиях, а также проверки коэффициента передачи оптической системы ДОП ПИРИТ7 в эксплуатации до и после наработки в составе газотурбинного двигателя (ГТД).

1.1.2  Установка производит преобразование электрического напряжения переменного тока в тепловую энергию раскаленного металла абсолютно черного тела (АЧТ).

1.1.3  Механическая часть установки представляет собой приспособление для надежной механической фиксации корпуса ДОП ПИРИТ7 и АЧТ, которое является термоизолированным имитатором светового потока.

1.1.4  Установка выполняет функции стабилизатора температуры поверхности разогретого АЧТ с помощью РТ. РТ содержит аналогово-цифровой преобразователь сигнала контрольного термоэлектрического преобразователя (ТП) для вывода результата измерения температуры на цифровой индикатор (ЦИ).

1.1.5  Регулирование температуры осуществляют посредством РТ.

1.1.6  Установку применяют при выполнении работ по подготовке к измерению температур рабочих лопаток турбин ГТД в соответствии с М 255.103.004-82.

1.1.7  Условия эксплуатации:

-  температура окружающего воздуха, °С	от 5 до 45;

-  относительная влажность окружающего воздуха, %	от 5 до 90;

-  атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 102,7;

-  напряжение электропитания, В	220 ± 22;

-  электрическое сопротивление контура заземления, Ом, не более	4,0.

1.2  Технические характеристики

1.2.1  Диапазон задаваемых температур, °С	от 650 до 900.

1.2.2  Дискретность задания температуры, °С	1.

1.2.3  Абсолютная погрешность воспроизведения температуры, °С	± 12.

1.2.4  Тип РТ	REX-C100.

1.2.5  Модификация РТ	К07.

1.2.6  Тип управления	электронное.

1.2.7  Мощность, Вт, не более	250.

1.2.8  Возможность управления температурой	да.

1.2.9 Время выхода на режим 900 °С, мин, не более	60.

1.2.10  Ресурс нагревательного элемента до замены, ч	30.

1.2.11  Время непрерывной работы, ч, не менее	30.

1.2.12  Габаритные размеры, мм	225×510×385.

1.2.13  Масса, кг, не более	15.

1.3  Устройство и работа

1.3.1  Общий вид установки показан на рисунке 1.

1 – вилка и шнур электропитания; 2 - ЦИ; 3 – место установки ДОП ПИРИТ7; 4 – индикатор работы нагревательного элемента; 5 – предохранитель цепи электропитания; 6 – тумблер включения/отключения цепи электропитания; 7 – разъем шнура электропитания; 8 – ручки корпуса установки; 9 – резиновые упоры корпуса установки

Рисунок 1 - Общий вид установки

1.3.2  Установка выполняет функции стабилизатора температуры поверхности разогретого АЧТ с помощью РТ.

1.3.3 ЦИ 2 РТ на лицевой панели корпуса отображает величины задаваемой температуры (нижнее значение) и температуры АЧТ (верхнее значение).

1.3.4  Измерение температуры АЧТ осуществляется с помощью контрольного ТП типа ТХА, установленного на поверхности АЧТ и подключённого к РТ.

1.3.5  Задание значения температуры выполняет обслуживающий персонал вручную при помощи ЦИ 2, выход на заданный температурный режим и его поддержание осуществляется автоматически программным обеспечением (ПО) РТ [Б.2].

1.3.7  ДОП ПИРИТ7 в сборе с трубкой ДОП устанавливают на место установки ДОП ПИРИТ7 3.

1.3.8  Вилка и шнур электропитания 1 подсоединены к установке через разъем шнура электропитания 7.

Подключать установку следует только к исправной сети электропитания переменного тока частотой (50,0 ± 0,4) Гц и напряжением (220 ± 22) В.

При подключении установки к сети электропитания допускается использование сертифицированных сетевых удлинителей, не имеющих повреждений токоведущих частей.

1.3.9  Включение/отключение установки выполняют с помощью тумблера включение/отключение цепи электропитания 6.

1.3.10  Индикатор работы нагревательного элемента 4 служит для визуального контроля за работоспособностью нагревательного элемента.

1.3.11  В качестве защиты от обрыва электрической цепи нагревательного элемента в установке установлен предохранитель цепи электропитания 5.

1.3.12  Для транспортирования установки предусмотрены ручки корпуса установки 8, а для ее надежного размещения на огнеупорном покрытии (см. 2.1.1.3) – резиновые упоры корпуса установки 9.

1.4  Средства измерительной техники, инструмент и принадлежности

1.4.1  Для использования установки, выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущему ремонту используют средства измерительной техники (СИТ), основные технические характеристики которых приведены в таблице 1.

1.4.2  Допускается применение других СИТ, отличных от приведенных в таблице 1, но не уступающих им по метрологическим характеристикам (МХ), влияющим на результат и погрешность измерений.

Таблица 1

| Наименование | Тип | Кол-во, шт. | Основные технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Погрешность |
| ТП | ТХА (К)*) | 3 | (333 – 1 200) °С | Δ = ± 0,0075·t °С |
| Вольтметр универсальный цифровой (далее - вольтметр) | В7-40/1 [Б.3] | 1 | Напряжение переменного тока в диапазоне частот от 40 Гц до 10 кГц (5·10-3 - 2·103) В |  |
|  |  |  | Сопротивление (1·10-2 - 2·107) Ом |  |
| Измерительно-вычислительная система | ИВС Т120 [Б.4] | 1 | (0 – 1 200) °С |  |
| *) Нестандартизированное СИТ, изготовленное в соответствии с [Б.5]. Примечание. Δ - абсолютная погрешность, °С; t - измеряемая температура, °С; δ - относительная погрешность, %; Un (Rn) – конечное значение установленного предела измерений напряжения (сопротивления), мВ (Ом); Uu ( Ru) - измеряемое значение напряжения (сопротивления), мВ (Ом); - приведенная погрешность, %. |  |  |  |  |

1.4.3  Применяемые СИТ должны проходить ведомственный контроль по графику отдела метрологии (ОМетр) управления метрологии и стандартизации (УМиСт) предприятия.

1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1  Установку производит НИЛ-6 НИО по специальному заказу единичными комплектами. На корпусе установки нанесена маркировка:

-  наименование установки;

-  заводской номер установки;

-  год изготовления установки.

1.5.2  Корпус установки не подлежит опломбированию.

1.5.3  Маркировка транспортной тары выполнена несмываемой краской по трафарету на каждом грузовом месте и содержит:

-  наименование установки;

-  заводской номер установки;

-  адрес предприятия-изготовителя.

1.5.4  Транспортную тару пломбируют после упаковки.

1.6  Упаковка

1.6.1  При хранении установку упаковать в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм. При консервации на срок более 6 мес, внутрь двойного чехла уложить мешочки с силикагелем-осушителем, удалить избыточный воздух, швы заварить. Чехол уложить в деревянный ящик, проложить гофрированным картоном.

1.6.2  Эксплуатационные документы (ЭД) установки упаковать в чехлы из полиэтиленовой пленки, швы заварить. Пакет с ЭД установки уложить в транспортную тару.

2  Использование по назначению

2.1  Подготовка установки к использованию

2.1.1  Меры безопасности

2.1.1.1 К самостоятельной работе с установкой допускаются особы не младше 18 лет, которые изучили данное РЭ, а также [Б.1] и [Б.2] и получили II группу допуска до 1000 В на право работы в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 25.07.2006 № 258) и Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей НПАОП 40.1-1.21-98 (утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины от 09.01.1998 № 4).

2.1.1.2 Корпус установки должен быть надежно заземлен. Заземление осуществляется через трехжильный шнур электропитания установки и клемму заземления на вилке шнура электропитания установки.

Работать с незаземленной установкой - ЗАПРЕЩЕНО.

2.1.1.3 При работе установки в диапазоне задаваемых температур более 1 ч, корпус установки может нагреваться до температуры 70 °С, поэтому ЗАПРЕЩЕНО:

-  размещать и использовать вблизи установки легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы;

-  размещать установку на не огнеупорном покрытии;

-  создавать условия, препятствующие естественной вентиляции корпуса.

2.1.1.4 ЗАПРЕЩЕНО работать с установкой при любой неисправности.

2.1.2  Объем и последовательность внешнего осмотра

2.1.2.1  При внешнем осмотре установить соответствие установки следующим требованиям:

-  комплектность должна соответствовать ЭД;

-  маркировка на установке и транспортной таре должна соответствовать требованиям ЭД.

2.1.2.2  Установка не должна иметь:

-  механических повреждений, загрязнений, трещин, сколов, царапин и вмятин на корпусе, вилке и шнуре электропитания;

-  нарушений целостности и надежности подключения шнура электропитания к разъему шнура электропитания;

-  наличия следов обугливания на изоляции вилки и шнура электропитания или наличия очагов коррозии на корпусе установки.

2.1.3  Порядок подключения установки

2.1.3.1  Установку подключают к сети электропитания переменного тока частотой (50,0 ± 0,4) Гц и напряжением (220 ± 22) В через вилку и шнур электропитания 1 (рисунок 1), при этом необходимо соблюдать 2.1.1.

2.1.3.2  Тумблер включения/отключения цепи электропитания 6 перевести в верхнее положение.

2.1.4  Проверка готовности установки к использованию

2.1.4.1  После включения цепи электропитания на ЦИ 2 (рисунок 1) отобразятся величины задаваемой температуры (нижнее значение) и температуры АЧТ (верхнее значение).

2.1.4.2  В случае отсутствия показаний на ЦИ 2 после выполнения 2.1.3.2, необходимо перевести тумблер включения/отключения цепи электропитания 6 в нижнее положение и вынуть вилку электропитания 1 из электрической розетки.

Извлечь предохранитель цепи электропитания 5 и проверить его целостность с помощью вольтметра В7-40/1. Заменить предохранитель цепи электропитания 5 при необходимости. Установить его в установку и выполнить 2.1.3.

В случае повторного отсутствия показаний на ЦИ 2 после выполнения 2.1.4.2 передать установку на ремонт в НИЛ-6 НИО.

2.1.4.3  В случае выполнения 2.1.4.1 считать установку готовой к использованию.

2.2  Использование установки

2.2.1  Установка предназначена для градуировки ДОП ПИРИТ7 в лабораторных условиях, а также проверки коэффициента передачи оптической системы ДОП ПИРИТ7 в эксплуатации до и после наработки в составе ГТД в соответствии с М 255.103.004-82.

2.2.2  ДОП ПИРИТ7 подготавливают в соответствии с М 255.103.004-82 и устанавливают в установку на место установки ДОП ПИРИТ7 3.

2.2.3  Подключение ДОП ПИРИТ7 и его градуировку выполняют в соответствии с М 255.103.004-82.

ВНИМАНИЕ. В связи с программными особенностями применяемого РТ, измерение показаний ДОП ПИРИТ7 выполнять не ранее, чем через 15 мин после выхода на режим и только в момент равенства значений задаваемой температурЫ и температурЫ АЧТ.

2.2.4  Для задания температуры необходимо используя кнопки-указатели (вверх и вниз) установить необходимую температуру, а затем нажать кнопку SET для установки режима (рисунок 2).

Основные функции РТ указаны в [Б.2] и в данном РЭ не приведены.

Рисунок 2 – ЦИ РТ

ВНИМАНИЕ. ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ГРАДУИРОВКУ ДОП ПИРИТ7, РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ФУНКЦИЮ УСТАНОВКИ РЕЖИМА РТ.

ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ РТ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РЕМОНТНОМУ ПЕРСОНАЛУ.

2.2.5  Сведения о наработке установки заносить в таблицу 2 [Б.1].

2.2.6  По истечению 30 ч наработки установку необходимо передать НИЛ-6 НИО для замены нагревательного элемента.

Информацию о замене нагревательного элемента по истечению 30 ч наработки указывают в колонке «Причина прекращения эксплуатации» таблицы 2 [Б.1].

2.3  Порядок выключения установки и осмотра

2.3.1  Для выключения установки необходимо перевести тумблер включения/отключения цепи электропитания 6 (рисунок 1) в нижнее положение и вынуть вилку электропитания 1 из электрической розетки.

2.3.2  Произвести внешний осмотр корпуса, вилки и шнура электропитания. Все загрязнения удалить.

2.3.3  При выявлении любых неисправностей установку следует направить на ремонт в НИЛ-6 НИО.

3  Техническое обслуживание

3.1  Общие указания

3.1.1  Целью работ по ТО установки является обеспечение безопасной, надежной и долговечной ее эксплуатации в соответствии с заявленными параметрами, а также поддержание постоянной работоспособности установки и уменьшение вероятности ее отказа в работе.

3.1.2  К ТО системы допускают обслуживающий персонал и ремонтный персонал.

3.1.3  Регистрацию выполненных работ по ТО установки производить в таблицу 3 [Б.1] с первоначальной записью: «Техническое обслуживание» в колонке «Содержание ремонта».

3.1.4  В случае возникновения неисправности, которую невозможно устранить с использованием рекомендаций, приведенных в 4.3, установку изъять из эксплуатации и направить на ремонт в НИЛ-6 НИО.

3.2  Меры безопасности

3.2.1  При проведении ТО установки необходимо соблюдать требования настоящего РЭ, действующих на предприятии инструкций по ОТ и ПБ, НПАОП 40.1-1.21-98 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.3  Порядок технического обслуживания

3.3.1  ТО установки в процессе использования включает устранение мелких неисправностей, выявленных при внешнем осмотре.

3.3.2  Замена нагревательного элемента после каждых 30 ч наработки установки также является операцией ТО.

3.3.3  ТО установки рекомендуется производить еженедельно (при регулярном использовании), ежемесячно и ежегодно.

3.3.4  Еженедельное ТО выполняет обслуживающий персонал в объеме внешнего осмотра (см. 2.1.2).

3.3.5  Ежемесячное ТО выполняет обслуживающий персонал. ТО включает чистку и промывку этиловым спиртом контактов разъемных соединений (вилка и шнур электропитания, разъем шнура электропитания).

3.3.6  Ежегодное ТО выполняет ремонтный персонал. ТО включает чистку и промывку этиловым спиртом внутренних элементов корпуса установки.

3.4  Метрологическая аттестация (ведомственный контроль)

3.4.1  Общие положения

3.4.1.1  Установка является нестандартизованным СИТ и в соответствии с СТП НПКГ-138-2009 подлежит метрологической аттестации (МА), а также ведомственному контролю в процессе эксплуатации и после ремонта с целью проверки соответствия МХ требованиям, изложенным в 1.2.

3.4.1.2  Поскольку в установке в качестве СИТ используется РТ заводского исполнения, то ведомственный контроль сводится к контролю задания температуры и правильности измерения температуры АЧТ.

3.4.1.3  Порядок проведения МА установки приведен в приложении А.

3.4.1.4  Периодичность проведения ведомственного контроля – 6 мес.

3.4.2  Порядок проведения ведомственного контроля

3.4.2.1  При проведении ведомственного контроля системы необходимо соблюдать условия эксплуатации, приведенные в 1.1.7.

3.4.2.2  Внешний осмотр проводят согласно 2.1.2.

3.4.2.3  При проведении ведомственного контроля установки рекомендуется использовать измерительную схему, показанную на рисунке 3.

Рисунок 3 - Измерительная схема для ведомственного контроля установки

3.4.2.4  Изготовить ТП типа ТХА в количестве 3 шт. в соответствии с [Б.5].

Поместить изготовленные ТП в место установки ДОП ПИРИТ7 3 (рисунок 1), вывод из отверстия уплотнить шнуром асбестовым типа ШАОН3 ГОСТ 1779-83.

ВНИМАНИЕ. СПАИ ТП ДОЛЖНЫ КОСАТЬСЯ ПОВЕРХНОСТИ АЧТ.

3.4.2.5  Подключить установленные ТП к ИВС Т120 в соответствии с [Б.4].

3.4.2.6  Выполнить кабельное соединение между ИВС Т120 и персональным компьютером (ПК) и подключить их к электрической сети.

3.4.2.7  На ПК загрузить ПО «SKernel» и настроить его для измерения температуры ТП типа ТХА (всего 3 шт.) в соответствии с [Б.6].

3.4.2.8  Подключить установку в соответствии с 2.1.3 и проверить готовность установки к использованию в соответствии с 2.1.4.

3.4.2.9  Задать температуру 650 °С на ЦИ. После прогрева АЧТ до заданной температуры (верхнее значение равно 650 °С), выждать на режиме не менее 15 мин.

3.4.2.10  После выдержки на режиме не менее 15 мин, в момент равенства значений задаваемой температуры и температуры АЧТ зафиксировать показания ИВС Т120 по трем подключенным ТП. Ни одно из значений температуры ТП не должно отклоняться от заданной температуры более, чем на ± 12 °С. Данные занести в таблицу 2.

Таблица 2

| № п/п | Задаваемая температура, ºС | Температура по ТП, ºС |  |  | Максимальная абсолютная погрешность воспроизведения температуры Δmax, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер ТП |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 650 |  |  |  |  |
| 2 | 700 |  |  |  |  |
| 3 | 750 |  |  |  |  |
| 4 | 800 |  |  |  |  |
| 5 | 850 |  |  |  |  |
| 6 | 900 |  |  |  |  |

3.4.2.11  Выполнить 3.4.2.9 и 3.4.2.10 при задании температуры: 700, 750, 800, 850, 900 °С.

3.4.3 Правила оформления результатов

3.4.3.1  Результаты ведомственного контроля установки рекомендуется оформлять в виде протокола произвольной формы.

Протокол должен содержать:

-  обозначение и заводской номер установки;

-  дату и условия проведения ведомственного контроля;

-  исходные, измеренные и расчётные данные;

-  должности, ФИО и подписи специалистов, проводивших ведомственный контроль установки.

3.4.3.2  Результаты ведомственного контроля установки считаются положительными, если Δmax не превышает ± 12 °С.

3.4.3.3  При положительных результатах ведомственного контроля специалист ОМетр оформляет результаты в соответствии с СТП НПКГ-138-2009.

3.4.3.4  При отрицательных результатах ведомственного контроля или его не проведении в установленный срок – установку к эксплуатации не допускают.

3.4.3.5  Установка, не прошедшая ведомственный контроль, подлежит ремонту и повторному ведомственному контролю.

3.5  Консервация

3.5.1  Консервацию установки выполнять при предполагаемом длительном (свыше 6 мес) хранении без использования по назначению.

3.5.2  Перед консервацией необходимо провести операции в объеме ежегодного ТО (3.3.6).

3.5.3  Просушить корпус установки при температуре (20 ± 5) °С в течение не менее 2 ч.

3.5.4  При хранении до 1 года установку упаковать в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм.

3.5.5  При предполагаемом хранении от 1 года до 5 лет необходимо:

-  просушить силикагель при температуре 150 °С до изменения цвета с розового на фиолетовый;

-  установку упаковать в чехол из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,2 мм, внутрь двойного чехла уложить мешочки с силикагелем, удалить избыточный воздух, швы заварить; чехол уложить в транспортную тару установки, проложить гофрированным картоном.

-  ЭД установки упаковать в чехлы из полиэтиленовой пленки, швы заварить; пакет с ЭД установки уложить в транспортную тару установки.

4  Ремонт

4.1  Общие указания

4.1.1  Ремонт установки производит ремонтный персонал НИЛ-6 НИО.

4.1.2  К ремонту допускают лиц, имеющих специальную подготовку и опыт по ремонту аналоговой и цифровой электронной аппаратуры.

4.1.3  После проведения ремонта установки выполнить 2.1.4, 3.4.2 и 3.4.3.

4.1.4  Регистрацию выполненных работ по ремонту установки следует производить в таблице 3 [Б.1].

4.2  Меры безопасности

4.2.1  При проведении ремонта установки необходимо соблюдать требования настоящего РЭ, действующих на предприятии инструкций по ОТ и ПБ, НПАОП 40.1-1.21-98 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

4.3  Поиск и устранение неисправностей

4.3.1  Описание наиболее вероятных неисправностей установки при подготовке и использовании ее по назначению, возможные причины и указания по их устранению приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Описание неисправности | Вероятная причина | Указания по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Отсутствуют показания на ЦИ | Отсутствует напряжение электропитания | 1 Проверить наличие напряжения электропитания в сети (использовать вольтметр В7-40/1). 2 При необходимости, обеспечить подачу напряжения электропитания к установке. |
|  | Неисправен шнур или вилка электропитания | 1 Проверить целостность шнура электропитания (использовать вольтметр В7-40/1). 2 При необходимости выполнить ремонт шнура электропитания или заменить его или заменить вилку электропитания. |
|  | Вышел из строя предохранитель цепи электропитания | 1 Проверить целостность предохранителя цепи электропитания (использовать вольтметр В7-40/1). 2 При необходимости, заменить предохранитель цепи электропитания. |
| Горит код ошибки на ЦИ (обозначен символом Err) [Б.2] | Неисправен РТ | 1 Направить установку на ремонт |

5  Транспортирование и хранение

5.1 Транспортирование установки допускается любым видом транспорта или вручную с защитой от ударов и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Хранение установки на складах выполнять на стеллажах в транспортной таре установки.

5.3 Установку хранить в помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 °С, при относительной влажности окружающего воздуха до 80 % и отсутствии в атмосфере паров агресивных веществ (кислот, щелочей и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Метрологическая аттестация установки

А.1  Рассмотрение документации

А.1.1  Для рассмотрения при проведении МА представляют следующие документы:

-  паспорт установки 10306.УИ018-2 ПС [Б.1];

-  руководство по эксплуатации установки 10306.УИ018-2 РЭ.

А.1.2  При рассмотрении ЭД проверяют:

-  соответствие требований ЭД требованиям удобства использования установки и ее безопасной эксплуатации;

-  обоснованность выбранных методов и средств МА установки.

А.2  Метрологическая аттестация

А.2.1  МА выполняют в объеме операций, приведенных в таблице А.1.

Таблица А.1

| Наименование операции | Раздел, подраздел |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | А.3.4 |
| Проверка работоспособности установки | А.3.5 |
| Определение МХ | А.3.6 |
| Обработка и оформление результатов МА | А.4, А.5 |

А.2.2  При МА используют СИТ, основные технические характеристики которых приведены в таблице 1.

А.2.3  Для контроля времени использовать часы любого типа с дискретностью не более 1 мин.

А.2.4  Допускается применение других СИТ, отличных от приведенных в таблице 1, но не уступающих им по МХ, влияющим на результат и погрешность измерений.

А.3  Методика МА

А.3.1  Условия проведения МА

А.3.1.1  При проведении МА установки соблюдать следующие условия:

-  температура окружающего воздуха, °С	от 5 до 45;

-  относительная влажность окружающего воздуха, %	от 5 до 90;

-  атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 102,7;

-  напряжение электропитания, В	220 ± 22;

-  электрическое сопротивление контура заземления, Ом, не более	4,0.

А.3.1.2  Рабочее место должно быть укомплектовано инструментами, СИТ, приспособлениями и материалами, соответствующими выполняемым операциям.

А.3.2  Требования к персоналу

А.3.2.1  МА системы проводит ремонтный персонал НИЛ-6 НИО совместно со специалистами ОМетр УМиСт в соответствии с СТП НПКГ-138-2009 и настоящим РЭ.

А.3.3  Требования безопасности

А.3.3.1  При подготовке и проведении работ по МА установки необходимо соблюдать требования настоящего РЭ, действующих на предприятии инструкций по ОТ и ПБ, НПАОП 40.1-1.21-98 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

А.3.3.2  Производственным фактором опасности для обслуживающего и ремонтного персонала при использовании установки, является наличие цепей электропитания переменного тока частотой (50,0 ± 0,4) Гц и напряжением (220 ± 22) В и нагрев корпуса установки во время работы до температуры 70 °С.

А.3.3.3  Корпус установки должен быть надежно заземлен. Заземление осуществляется через трехжильный шнур электропитания установки и клемму заземления на вилке шнура электропитания установки.

Перед включением СИТ в сеть электропитания, необходимо надежно заземлить их корпус через зажим защитного заземления. Заземление СИТ производить вне зависимости от категории взрывной и пожарной опасности рабочего помещения.

Работать с незаземленной установкой и СИТ - ЗАПРЕЩЕНО.

А.3.4  Внешний осмотр

А.3.4.1  Выполнить внешний осмотр в соответствии с 2.1.2.

А.3.5  Проверка работоспособности установки

А.3.5.1  Подключить установку в соответствии с 2.1.3.

А.3.5.2  Проверить готовность установки к использованию в соответствии с 2.1.4.

А.3.6  Определение МХ

А.3.6.1  Поскольку в установке в качестве СИТ используется РТ заводского исполнения, то проверка МХ сводится к контролю задания температуры и правильности измерения температуры АЧТ.

А.3.6.2  Выполнить операции в соответствии с 3.4.2.3 – 3.4.2.11. Для каждого ТП выполнить не менее трех измерений.

А.4  Правила обработки результатов МА

А.4.1  Обработку результатов МА выполнить в соответствии с СТП НПКГ-023-2013.

А.5  Порядок оформления результатов МА

А.5.1  Результаты МА оформляют в виде протокола с таблицами результатов наблюдений и таблицами обработки данных.

А.5.2  Результаты МА считают положительными, если МХ установки соответствуют требованиям, указанным в разделе 3 [Б.1].

А.5.3  При положительных результатах МА установки оформляют свидетельство о МА в соответствии с СТП НПКГ-138-2009.

А.5.4  Установка, прошедшая МА и допущенная к применению, подлежит ведомственному контролю в соответствии с 3.4.2 и рекомендациям, указанным в свидетельстве о МА.

А.5.5  Установку, не прошедшую МА, не допускают к применению и она подлежит ремонту и повторной МА.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

Б.1  . Установка УИ018-2 для градуировки датчиков оптического пирометра ПИРИТ7. Паспорт 10306.УИ018-2 ПС – г. Николаев, НИО ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», 2020 г.

Б.2  Инструкция по использованию регуляторов температуры серии REX - г. Николаев, НИО ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект», 2020 г.

Б.3  Вольтметр универсальный цифровой В7-40/1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Тг 2.710.016 ТО.

Б.4  Измерительно-вычислительная система Т120. Паспорт 10308.ИВСТ120 ПС – г. Николаев, НИО ЦНИОКР «Машпроект», 2008.

Б.5  10306.25200.018 ТИ. Изготовление проволочных термопар. – г. Николаев, НИО НПП «Машпроект», 2001.

Б.6  Программное обеспечение АСУ. Руководство по эксплуатации 10308.ПОАСУ РЭ – г. Николаев, НИО ЦНИОКР «Машпроект», 2009.

Перечень принятых сокращений и условных
          обозначений

| АЧТ | - абсолютно черное тело; |
| --- | --- |
| ГТД | - газотурбинный двигатель; |
| ДОП | - датчик оптического пирометра; |
| МА | - метрологическая аттестация; |
| МХ | - метрологическая характеристика; |
| НИЛ-6 | - научно-исследовательская лаборатория натурных испытаний; |
| НИО | - научно-исследовательское отделение; |
| ОМетр | - отдел метрологии; |
| ОТ | - охрана труда; |
| ПБ | - пожарная безопасность; |
| ПК | - персональный компьютер; |
| ПО | - программное обеспечение; |
| РТ | - регулятор температуры; |
| РЭ | - руководство по эксплуатации; |
| СИТ | - средство измерительной техники; |
| ТО | - техническое обслуживание; |
| ТП | - термоэлектрический преобразователь; |
| УМиСт | - управление метрологии и стандартизации; |
| ЦИ | - цифровой индикатор; |
| ЭД | - эксплуатационный документ; |
| t | - измеряемая температура, °С; |
| Ru | - измеряемое значение сопротивления, Ом; |
| Rn | - конечное значение установленного предела измерений сопротивления, Ом; |
| Uu | - измеряемое значение напряжения, мВ; |
| Un | - конечное значение установленного предела измерений напряжения, мВ; |
| δ | - относительная погрешность, %; |
| Δ | - абсолютная погрешность, °С; |
| Δmax | - максимальная абсолютная погрешность воспроизведения температуры, °С; |
|  | - приведенная погрешность, %. |

Ссылочные нормативные документы

Таблица 4

| Обозначение и наименование документа, на который дана ссылка | Номер раздела (подраздела, пункта) РЭ, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей. | Введение, 2.1.1.1, 3.2.1, 4.2.1, А.3.3.1 |
| М 255.103.004-82 СК. Испытания стендовые сборочных единиц опытных газотурбинных двигателей и установок. Измерение температуры рабочих лопаток турбинной ступени газотурбинного двигателя оптическим пирометром | 1.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 |
| СТП НПКГ-138-2009 СК. Средства измерительной техники нестандартизованные. Порядок разработки, изготовления, метрологической аттестации, ведомственного контроля, эксплуатации и надзора. | 3.4.1.1, 3.4.3.3, А.3.2.1, А.5.3 |
| СТП НПКГ-023-2013 Система управления качеством. Системы автоматизированные управления технологическими процессами и системы измерительные информационные. Типовая программа и методика метрологической аттестации и ведомственного контроля | А.4.1 |
| ГОСТ 1779-83 Шнуры асбестовые. Технические условия | 3.4.2.4 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № доку-мента | Входящий № сопроводит. документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |